菲希尔膜厚仪FISCHER-MP0操作规范

1  开/关仪器

说明：仪器没有专门的开关。

①打开仪器

- 当仪器放在工件上时自动开启。如果仪器放在非铁磁性或不导电材料上，显示屏会显示“Er6"，然后显示四个水平短线而不显示任何读数。 
- 另一种开机方法是按 [OK]键。

请注意!

不要通过手指压迫传感器来开启仪器！这样可能会导致错误的测量结果。
②关闭仪器 / 自动关闭

一分钟不使用，仪器会自动关闭。 （关闭 = 仪器没有任何显示）。

2  测量涂镀层厚度

仪器开启后，把仪器放在要测量工件上，等待仪器发出测量声响。这种方式可以自动开启仪器。 把仪器提离工件。

测量声响后显示读数。说明：若太早提起仪器(未有声响前)，错误信息 “Er6"会出现。重复步骤1。

MPO测厚仪技术参数：量 程：0～2000μm。
精    度：±1μm（0～50μm）；±2%（50μm～1000μm）；±3%（1000μm～2000μm）。
重复精度：±0.5μm（0～100μm）； ±0.5%（＞100μm）。
最小测量曲率直径：在精度范围内，铁基φ35mm，非铁基φ50mm；
                 （在允许误差＜10%时，铁基为φ10mm，非铁基为φ2mm）。
最小测量面积直径：φ4mm（在允许误差＜10%时，为φ2mm）。
最小  基体  厚度：铁基0.2mm（误差＜10%时）；非铁基0.09mm（误差＜10%时）。
重 量：60g（不含电池）。
外形尺寸：64mm×30mm×85mm。
电 源：两节5号电池。

校准仪器

校准需要有下面几项东西：底材（形状和底材物料要与待测部件一致）和一片标准片(仪器随机的75 µm左右标准片)。注意：校准将删除内存中的所有读数。

（前提：仪器必须打开）

1. 按[CAL]键。     "Base" (即 “未镀过的底材”)

2. 在底材上测量五次左右.每次测量后，会显示当前的读数。

3. 按[OK]键. 显示 0.00 和STD1 (即校准标准片 # 1).

4. 把校准标准片放在底材上，并测量5次左右。每次测量后，屏幕上会显示当前读数。

5. 用[▲] 或[▼]键调整第4步的未尾一个数值至标准片的标称值，如“75 µm”。标准片的标称值注明在标准片上。

6.  按 [OK]键。

可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如：

* 钢铁上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度。

* 铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度。

* 铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度。

* 铝、铜、金等箔带材及纸张、塑料膜的厚度。

* 各种钢铁及非铁金属材料上热喷涂层的厚度。

仪器符合标准GB/T4956和GB/T4957，可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。